ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Технологическая карта производства

Жгут медицинский кровоостанавливающий одноразового использования «Воин-Мед»

ТУ 21.20.24-017-19666380-2024

| Реквизит | Значение |
| --- | --- |
| Наименование изделия | Жгут медицинский кровоостанавливающий одноразового использования «Воин-Мед» |
| Нормативный документ | ТУ 21.20.24-017-19666380-2024 |
| ОКПД-2 | 21.20.24.162 |
| Класс потенциального риска | 1 (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 № 4н) |
| Вид медицинского изделия | 210380 |
| Форма выпуска | Рулон 25 жгутов на картонной втулке в потребительской упаковке |

Нормативные ссылки:

–  ГОСТ 3.1118-82 «ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт»

–  ГОСТ 3.1109-82 «ЕСТД. Термины и определения основных понятий»

–  ГОСТ 3.1121-84 «ЕСТД. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на типовые и групповые технологические процессы (операции)»

–  ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов»

Состав технологического оборудования

Основное оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Тип / Марка | Инв. № | Кол-во | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экструзионно-каландровая линия для производства плоских лент из термопластичных эластомеров с интегрированными модулями перфорации и намотки | SJ-45/30 ЛПЭ (одношнековый экструдер с плоскощелевой головкой, каландром, перфоратором и намотчиком) | ____________ | 1 | Экструзия, калибровка, перфорация, намотка ленты ТПЭ |

Состав линии SJ-45/30 ЛПЭ:

| Модуль | Характеристики |
| --- | --- |
| Экструдер одношнековый | Диаметр шнека — 45 мм; L/D = 30; 4 зоны нагрева цилиндра + зона нагрева головки; привод — электродвигатель с частотным регулированием |
| Плоскощелевая экструзионная головка | Ширина щели — регулируемая, рабочая настройка ≈ 27 мм; зазор щели — регулируемый, рабочая настройка ≈ 0,8 мм |
| Фильтровальный блок (брекерная плита) | Установлен между цилиндром и головкой; сменные фильтровальные сетки |
| Трёхвалковый каландр (калибрующий) | 3 хромированных валка с независимым регулированием температуры и зазора; рабочий зазор ≈ 0,63 мм |
| Охлаждающий конвейер | Воздушное охлаждение, длина секции ≈ 2 м |
| Роторный перфоратор | Перфорационный вал с ножевыми элементами; шаг перфорации — настраиваемый, рабочая настройка 450 мм |
| Намоточное устройство с автоматическим счётчиком | Намотка ленты на картонную втулку; счётчик перфораций (25 шт. на 1 рулон); автоматический отрез |

Вспомогательное оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Тип / Марка | Инв. № | Кол-во | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бункерная сушилка для гранулята | СГ-50 (ёмкость 50 л) | ____________ | 1 | Сушка гранулята ТПЭ (факультативно, по решению технолога) |
| 2 | Весы электронные | CAS SW-10 (НПВ 10 кг, дискр. 1 г) | ____________ | 1 | Взвешивание рулонов, контроль массы |
| 3 | Рулетка измерительная | ГОСТ 7502, класс 2, 3 м | ____________ | 2 | Измерение линейных размеров |
| 4 | Микрометр | МК-25 ГОСТ 6507 (0–25 мм, цена деления 0,01 мм) | ____________ | 1 | Измерение толщины ленты |
| 5 | Штангенциркуль | ШЦ-I-150 ГОСТ 166 (0–150 мм, цена деления 0,05 мм) | ____________ | 1 | Измерение диаметра втулки, размеров упаковки |
| 6 | Стол комплектации | — | ____________ | 1 | Упаковка, маркировка |

Ориентировочная производительность линии

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Скорость протяжки ленты | 3–5 м/мин |
| Время намотки 1 рулона (25 жгутов × 450 мм = 11 250 мм) | ≈ 2,5–4 мин |
| Ориентировочная производительность (с учётом подготовки, отрезов) | 10–15 рулонов/ч |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Операция 005 — Входной контроль сырья и материалов

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| № операции | 005 |
| Наименование операции | Входной контроль сырья и материалов |
| Оборудование | Весы CAS SW-10, рулетка, штангенциркуль ШЦ-I-150, микрометр МК-25 |
| Инв. № | ____________ |
| Кол-во ед. оборудования | По 1 ед. каждого |
| Профессия / разряд | Контролёр ОТК / 3-й разряд |

Содержание операции:

1.  Проверить наличие сопроводительной документации на поступившее сырьё и материалы (сертификаты качества, паспорта, инвойсы):

–  Гранулят ТПЭ тип Р7 (синий, с красителем «Yeastar Синий» в составе компаунда) — изготовитель: Jianghai T and G Plastic Products Manufactory (Китай).

–  Втулки картонные марка К-2 — изготовитель: Links Style Packaging Co Ltd (Китай).

–  Коробки картонные потребительской упаковки — изготовитель: ООО «Альтпринт» (Россия).

–  Инструкции-вкладыши по применению — типография (Россия).

–  Картон (гофрокороба) для транспортной упаковки — изготовитель: ООО «ПолимерПластПак» (Россия).

2.  Произвести визуальный контроль сырья и материалов:

–  Гранулят ТПЭ Р7: однородный цвет (синий), отсутствие посторонних включений, слипания гранул, следов влаги. Гранулят поступает уже окрашенным — краситель введён в компаунд на стадии производства у поставщика; отдельная операция окрашивания на производстве не выполняется.

–  Втулки К-2: отсутствие деформаций, разрывов, загрязнений. Диаметр — 30 ± 10 мм (по ТУ).

–  Коробки: отсутствие дефектов, соответствие размерам 110 × 110 × 30 мм ± 15%.

–  Инструкции-вкладыши: читаемость текста, отсутствие дефектов печати.

3.  Произвести измерительный контроль:

–  Диаметр втулки: штангенциркулем ШЦ-I-150 (30 ± 10 мм).

–  Размеры коробки: рулеткой / штангенциркулем (110 × 110 × 30 мм ± 15%).

4.  Результаты входного контроля зафиксировать в журнале входного контроля.

Контролируемые параметры:

| Параметр | Норма | Средство контроля |
| --- | --- | --- |
| Наличие сопроводительной документации | Полный комплект | Визуально |
| Внешний вид гранулята ТПЭ Р7 | Однородный синий цвет, без посторонних включений | Визуально |
| Внешний вид втулок К-2 | Без деформаций, разрывов | Визуально |
| Диаметр втулки | 30 ± 10 мм | Штангенциркуль ШЦ-I-150 |
| Размеры коробки | 110 × 110 × 30 мм ± 15% | Рулетка / штангенциркуль |
| Внешний вид коробок | Без дефектов | Визуально |
| Внешний вид инструкций-вкладышей | Читаемость, без дефектов печати | Визуально |

Операция 007 — Подготовка сырья (сушка гранулята)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| № операции | 007 |
| Наименование операции | Подготовка сырья (сушка гранулята) — факультативно |
| Оборудование | Бункерная сушилка СГ-50 |
| Инв. № | ____________ |
| Кол-во ед. оборудования | 1 |
| Профессия / разряд | Оператор экструзионной линии / 4-й разряд |

Содержание операции:

1.  Операция выполняется по решению технолога при наличии показаний (повышенная влажность гранулята, длительное хранение в открытой таре, визуальные признаки влаги).

2.  Загрузить гранулят ТПЭ Р7 в бункерную сушилку СГ-50.

3.  Установить параметры сушки:

–  Температура сушки: 60–70 °С.

–  Продолжительность сушки: 2–4 часа.

4.  По завершении сушки визуально убедиться в отсутствии следов конденсата и слипания гранул.

5.  Передать высушенный гранулят на операцию экструзии (010) или загрузить в бункер экструдера.

Контролируемые параметры:

| Параметр | Норма | Средство контроля |
| --- | --- | --- |
| Температура сушки | 60–70 °С | Термодатчик сушилки (встроенный) |
| Продолжительность сушки | 2–4 ч | Таймер |
| Внешний вид гранулята после сушки | Отсутствие слипания, конденсата | Визуально |

Примечание: Термопластичные эластомеры на основе SEBS обладают низким влагопоглощением. Сушка выполняется только при необходимости, по решению технолога, для обеспечения стабильности процесса экструзии и качества поверхности ленты.

Операция 010 — Экструзия ленты из ТПЭ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| № операции | 010 |
| Наименование операции | Экструзия ленты из термопластичного эластомера |
| Оборудование | Экструзионно-каландровая линия SJ-45/30 ЛПЭ (экструдер одношнековый, плоскощелевая головка) |
| Инв. № | ____________ |
| Кол-во ед. оборудования | 1 |
| Профессия / разряд | Оператор экструзионной линии / 5-й разряд |

Содержание операции:

Данная операция является ключевой операцией достаточной переработки: осуществляется полноценная термическая переработка полимерного сырья (гранулята ТПЭ) с изменением агрегатного состояния (из твёрдого гранулированного в вязкотекучее — расплав) и формы (из гранул в непрерывную плоскую ленту) методом экструзии через плоскощелевую формующую головку.

1.  Подготовка линии к работе:

–  Включить систему нагрева экструдера.

–  Установить температурный режим по зонам нагрева согласно таблице:

| Зона нагрева | Температура, °С |
| --- | --- |
| Зона 1 (загрузка) | 140–155 |
| Зона 2 (сжатие) | 155–175 |
| Зона 3 (дозирование) | 170–185 |
| Зона 4 (адаптер) | 175–185 |
| Головка | 175–190 |

–  Дождаться выхода всех зон на заданную температуру (время выхода на режим — ≈ 30–45 мин).

–  Проверить установку фильтровальной сетки (брекерная плита) между цилиндром и головкой.

–  Проверить настройку щелевого зазора головки (≈ 0,8 мм).

2.  Загрузка сырья:

–  Загрузить гранулят ТПЭ тип Р7 (синий, с красителем в составе компаунда) в загрузочный бункер экструдера.

–  Убедиться в непрерывной подаче гранулята.

3.  Пуск экструдера и выход на рабочий режим:

–  Включить привод шнека на минимальной частоте вращения.

–  Плавно увеличить частоту вращения шнека до рабочего значения.

–  В процессе пластикации гранулят ТПЭ Р7 подвергается термомеханическому воздействию:

–  В зоне загрузки — захват и транспортировка гранул;

–  В зоне сжатия — уплотнение, начало плавления за счёт теплопередачи от стенок цилиндра и диссипативного нагрева при сдвиговом деформировании;

–  В зоне дозирования — завершение гомогенизации расплава, выравнивание температуры и давления.

–  Расплав ТПЭ проходит через фильтровальную сетку (фильтрация от механических включений).

–  Гомогенизированный расплав поступает в плоскощелевую формующую головку.

4.  Формование непрерывной ленты:

–  В головке расплав распределяется по ширине щели и формуется в непрерывную плоскую ленту.

–  На выходе из головки — непрерывная лента расплавленного ТПЭ синего цвета.

5.  Контроль при запуске:

–  Отобрать образцы начальной продукции (первые 1–2 м ленты) и выполнить контрольные измерения толщины и ширины.

–  При необходимости скорректировать зазор головки и температурный режим.

–  Продукция начального запуска (до стабилизации режима) является технологическим отходом.

Контролируемые параметры:

| Параметр | Норма | Средство контроля | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура зон нагрева (1–4 + головка) | Согласно таблице ± 5 °С | Термодатчики экструдера (встроенные), пирометр | Непрерывно (показания на пульте) |
| Давление расплава (перед головкой) | 5–25 МПа (рабочий диапазон) | Датчик давления (встроенный) | Непрерывно |
| Частота вращения шнека | Рабочая (устанавливается технологом) | Частотный преобразователь | Непрерывно |
| Внешний вид ленты на выходе из головки | Однородный синий цвет, отсутствие пузырей, полос, посторонних включений | Визуально | Непрерывно |

Примечание: Температурные режимы являются ориентировочными и подлежат уточнению по паспорту компаунда ТПЭ Р7 (Jianghai T and G Plastic Products Manufactory). Конкретные значения фиксируются в технологическом журнале при отработке режимов.

Операция 015 — Калибровка и охлаждение

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| № операции | 015 |
| Наименование операции | Калибровка и охлаждение ленты |
| Оборудование | Экструзионно-каландровая линия SJ-45/30 ЛПЭ (трёхвалковый каландр, охлаждающий конвейер) |
| Инв. № | ____________ |
| Кол-во ед. оборудования | 1 |
| Профессия / разряд | Оператор экструзионной линии / 5-й разряд |

Содержание операции:

1.  Непрерывная лента расплавленного ТПЭ с выхода экструзионной головки поступает на трёхвалковый калибрующий каландр.

2.  Калибровка толщины:

–  Лента проходит между валками каландра.

–  Зазор между валками установлен на номинальную толщину ленты — 0,63 мм.

–  Валки обеспечивают калибровку (точную установку) толщины ленты и формирование гладкой поверхности.

–  Температура валков каландра: 40–60 °С (обеспечивается системой термостатирования валков).

3.  Охлаждение:

–  После каландра лента поступает на охлаждающий конвейер (воздушное охлаждение).

–  Длина охлаждающей секции — ≈ 2 м.

–  На выходе конвейера лента охлаждается до температуры ≤ 40 °С.

4.  Контроль толщины и ширины:

–  Периодически (не реже 1 раза в 30 мин) отбирать образцы ленты и измерять:

–  Толщину — микрометром МК-25 (номинал 0,63 мм, производственный допуск ± 0,1 мм).

–  Ширину — штангенциркулем ШЦ-I-150 или рулеткой (номинал 25 мм, производственный допуск ± 1 мм; допуск по ТУ — ± 10 мм).

–  При отклонении параметров за пределы производственного допуска — скорректировать зазор каландра или режим экструзии.

Контролируемые параметры:

| Параметр | Норма (производственный допуск) | Допуск по ТУ | Средство контроля | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина ленты | 0,63 ± 0,1 мм | 0,63 ± 0,1 мм (рабочий) | Микрометр МК-25 | Не реже 1 раза в 30 мин |
| Ширина ленты | 25 ± 1 мм | 25 ± 10 мм | Штангенциркуль ШЦ-I-150 | Не реже 1 раза в 30 мин |
| Температура валков каландра | 40–60 °С | — | Термодатчик (встроенный) | Непрерывно |
| Внешний вид ленты | Гладкая поверхность, однородный цвет, без дефектов | — | Визуально | Непрерывно |

Операция 020 — Перфорация

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| № операции | 020 |
| Наименование операции | Поперечная перфорация ленты |
| Оборудование | Экструзионно-каландровая линия SJ-45/30 ЛПЭ (роторный перфоратор) |
| Инв. № | ____________ |
| Кол-во ед. оборудования | 1 |
| Профессия / разряд | Оператор экструзионной линии / 5-й разряд |

Содержание операции:

Данная операция является второй операцией достаточной переработки: выполняется механическая обработка (просечка) экструдированной ленты — нанесение сквозных перфорационных отверстий, изменяющих физическую структуру полуфабриката и придающих изделию функциональное свойство (возможность отделения отдельного жгута от рулона).

1.  Охлаждённая и откалиброванная лента ТПЭ поступает на роторный перфоратор в составе линии.

2.  Нанесение перфорации:

–  Роторный перфоратор наносит поперечные ряды сквозных перфорационных отверстий на ленту.

–  Тип перфорации: сквозные отверстия (не надрезы), расположенные в поперечном направлении ленты, обеспечивающие возможность отрыва одного жгута от рулона.

–  Шаг перфорации (расстояние между соседними линиями перфорации) — 450 мм; допуск: ± 10 мм (по ТУ).

3.  Контроль:

–  Визуальный контроль наличия и качества перфорации — непрерывно.

–  Периодический контроль шага перфорации — рулеткой, не реже 1 раза в 30 мин.

–  Функциональная проверка: отрыв одного жгута по линии перфорации без значительного усилия; линия отрыва должна быть ровной.

Контролируемые параметры:

| Параметр | Норма | Средство контроля | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаг перфорации (длина 1 жгута) | 450 ± 10 мм | Рулетка ГОСТ 7502 | Не реже 1 раза в 30 мин |
| Наличие перфорации | Сквозные отверстия в каждой линии | Визуально | Непрерывно |
| Функциональность перфорации | Жгут отрывается по линии перфорации | Ручная проверка (отрыв) | Каждый 5-й рулон |

Операция 025 — Намотка на картонную втулку и отрез

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| № операции | 025 |
| Наименование операции | Намотка ленты на картонную втулку и отрез рулона |
| Оборудование | Экструзионно-каландровая линия SJ-45/30 ЛПЭ (намоточное устройство с автоматическим счётчиком) |
| Инв. № | ____________ |
| Кол-во ед. оборудования | 1 |
| Профессия / разряд | Оператор экструзионной линии / 4-й разряд |

Содержание операции:

1.  Установить картонную втулку К-2 (Ø 30 мм) на вал намоточного устройства.

2.  Закрепить начало ленты на втулке.

3.  Произвести намотку перфорированной ленты на втулку:

–  Количество жгутов в рулоне — 25 шт.

–  Общая длина ленты в рулоне — 11 250 мм ± 5% (25 × 450 мм).

–  Счётчик перфораций автоматически отсчитывает 25 интервалов.

4.  По достижении 25 жгутов — произвести отрез ленты (автоматический или ручной).

5.  Снять готовый рулон с вала намоточного устройства.

6.  Передать рулон на операцию контроля качества (030).

Контролируемые параметры:

| Параметр | Норма | Средство контроля | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество жгутов в рулоне | 25 шт. | Счётчик перфораций (автоматический) | Каждый рулон |
| Качество намотки | Ровная намотка без перекосов, складок, повреждений | Визуально | Каждый рулон |

Операция 030 — Контроль качества рулона

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| № операции | 030 |
| Наименование операции | Контроль качества рулона (ОТК) |
| Оборудование | Весы CAS SW-10, рулетка, микрометр МК-25, штангенциркуль ШЦ-I-150 |
| Инв. № | ____________ |
| Кол-во ед. оборудования | По 1 ед. каждого |
| Профессия / разряд | Контролёр ОТК / 3-й разряд |

Содержание операции:

1.  Визуальный контроль:

–  Цвет ленты — синий, однородный, без пятен, полос, обесцвечивания.

–  Поверхность ленты — гладкая, без пузырей, раковин, инородных включений, механических повреждений.

–  Перфорация — наличие сквозных отверстий в каждой линии перфорации.

–  Намотка — ровная, без перекосов и складок.

2.  Измерительный контроль:

–  Масса рулона (жгут на втулке): взвесить на весах CAS SW-10. Норма: 150 ± 5 г.

–  Длина одного жгута (выборочно, 2–3 жгута из рулона): рулеткой. Норма: 450 ± 10 мм.

–  Ширина ленты (выборочно): штангенциркулем. Норма: 25 ± 10 мм (по ТУ); производственный допуск: 25 ± 1 мм.

–  Толщина ленты (выборочно): микрометром МК-25. Норма: 0,63 ± 0,1 мм.

3.  Функциональная проверка перфорации:

–  Отделить один жгут от рулона по линии перфорации.

–  Жгут должен отрываться без чрезмерного усилия, линия отрыва — ровная.

4.  Периодические испытания (выполняются с периодичностью, установленной в ТУ):

–  Разрывная нагрузка: не менее 85 Н (8 кгс). Метод — по ГОСТ (разрывная машина).

–  Растяжимость: не менее 250%. Метод — по ГОСТ (разрывная машина).

5.  Результаты контроля зафиксировать в журнале контроля качества.

6.  Рулоны, прошедшие контроль, передать на операцию 035 (комплектация и упаковка).

7.  Забракованные рулоны — изолировать, оформить акт о браке.

Контролируемые параметры:

| Параметр | Норма | Средство контроля | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Однородный синий цвет, гладкая поверхность, без дефектов | Визуально | Каждый рулон |
| Масса рулона | 150 ± 5 г | Весы CAS SW-10 | Каждый рулон |
| Длина жгута | 450 ± 10 мм | Рулетка | Выборочно (2–3 жгута на рулон) |
| Ширина ленты | 25 ± 10 мм (ТУ); 25 ± 1 мм (производственный) | Штангенциркуль ШЦ-I-150 | Выборочно |
| Толщина ленты | 0,63 ± 0,1 мм | Микрометр МК-25 | Выборочно |
| Перфорация (наличие) | Сквозные отверстия в каждой линии | Визуально | Каждый рулон |
| Перфорация (функциональность) | Ровный отрыв без чрезмерного усилия | Ручная проверка | Каждый рулон |
| Количество жгутов | 25 шт. | Подсчёт | Каждый рулон |
| Разрывная нагрузка | ≥ 85 Н (8 кгс) | Разрывная машина | Периодические испытания |
| Растяжимость | ≥ 250% | Разрывная машина | Периодические испытания |

Операция 035 — Комплектация и упаковка в потребительскую упаковку

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| № операции | 035 |
| Наименование операции | Комплектация и упаковка в потребительскую упаковку |
| Оборудование | Стол комплектации |
| Инв. № | ____________ |
| Кол-во ед. оборудования | 1 |
| Профессия / разряд | Упаковщик / 2-й разряд |

Содержание операции:

1.  Подготовить потребительскую упаковку — картонную коробку размером 110 × 110 × 30 мм ± 15% (ООО «Альтпринт», Россия).

2.  Уложить в коробку:

–  1 рулон жгута «Воин-Мед» (25 жгутов на втулке), прошедший контроль качества (операция 030).

–  1 инструкцию-вкладыш по применению.

3.  Закрыть коробку.

4.  Нанести маркировку на потребительскую упаковку (в соответствии с требованиями ТУ и нормативных документов):

–  Наименование изделия.

–  Наименование и адрес производителя.

–  Номер серии (партии).

–  Дата изготовления.

–  Срок годности (10 лет).

–  Обозначение ТУ.

–  Количество жгутов в упаковке (25 шт.).

–  Надпись «Нестерильно».

–  Знак «Медицинское изделие».

–  Условия хранения.

5.  Произвести контроль комплектности и маркировки.

Контролируемые параметры:

| Параметр | Норма | Средство контроля | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплектность | 1 рулон (25 жгутов) + 1 инструкция-вкладыш | Визуально | Каждая упаковка |
| Маркировка | Полнота, читаемость, соответствие ТУ | Визуально | Каждая упаковка |
| Размер коробки | 110 × 110 × 30 мм ± 15% | Рулетка / штангенциркуль | Выборочно |
| Целостность упаковки | Без повреждений | Визуально | Каждая упаковка |

Операция 040 — Формирование транспортной упаковки

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| № операции | 040 |
| Наименование операции | Формирование транспортной упаковки |
| Оборудование | Стол комплектации |
| Инв. № | ____________ |
| Кол-во ед. оборудования | 1 |
| Профессия / разряд | Упаковщик / 2-й разряд |

Содержание операции:

1.  Подготовить транспортную упаковку — гофрокороб (ООО «ПолимерПластПак», Россия).

2.  Уложить потребительские упаковки (коробки с жгутами) в гофрокороб. Количество потребительских упаковок в транспортной — согласно установленной норме.

3.  Вложить в гофрокороб 1 (одну) инструкцию по применению.

4.  Закрыть гофрокороб, заклеить скотчем.

5.  Нанести маркировку на транспортную упаковку:

–  Наименование изделия.

–  Наименование и адрес производителя.

–  Номер серии (партии).

–  Дата изготовления.

–  Количество потребительских упаковок.

–  Масса брутто.

–  Манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно» (при необходимости), «Беречь от влаги», «Верх».

6.  Произвести контроль маркировки транспортной упаковки.

Контролируемые параметры:

| Параметр | Норма | Средство контроля | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплектность транспортной упаковки | N потребительских упаковок + 1 инструкция по применению | Визуально, подсчёт | Каждая транспортная упаковка |
| Маркировка | Полнота, читаемость | Визуально | Каждая транспортная упаковка |
| Целостность гофрокороба | Без повреждений | Визуально | Каждая транспортная упаковка |

Операция 045 — Хранение и отгрузка

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| № операции | 045 |
| Наименование операции | Хранение и отгрузка |
| Оборудование | Складское помещение |
| Инв. № | — |
| Кол-во ед. оборудования | — |
| Профессия / разряд | Кладовщик / 2-й разряд |

Содержание операции:

1.  Транспортные упаковки с готовой продукцией разместить на складе готовой продукции.

2.  Условия хранения — в соответствии с условиями хранения ЖЗ по ГОСТ 15150-69:

–  Температура хранения: от +5 °С до +40 °С.

–  Относительная влажность: не более 80%.

–  Не допускать воздействия прямых солнечных лучей.

–  Не допускать контакта с агрессивными средами (растворители, кислоты, масла).

3.  Срок годности изделия — 10 лет с даты изготовления.

4.  Отгрузка — по заявкам, с оформлением товаросопроводительной документации.

Контролируемые параметры:

| Параметр | Норма | Средство контроля | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура на складе | +5…+40 °С | Термометр / термогигрометр | Ежедневно |
| Относительная влажность | Не более 80% | Гигрометр / термогигрометр | Ежедневно |
| Соблюдение условий хранения | Отсутствие прямых солнечных лучей, агрессивных сред | Визуально | Ежедневно |

Примечания к технологической карте

1.  Инвентарные номера оборудования заполняются при постановке оборудования на бухгалтерский учёт предприятия.

2.  Температурные режимы экструзии (операция 010) являются ориентировочными и подлежат уточнению по паспорту компаунда ТПЭ тип Р7 (изготовитель: Jianghai T and G Plastic Products Manufactory, Китай). Конкретные значения фиксируются при отработке технологического процесса и вносятся в технологический журнал.

3.  Гранулят ТПЭ тип Р7 поступает на предприятие уже окрашенным в синий цвет — краситель «Yeastar Синий» (Hangzhou Yeastar Biotech Co Ltd, Китай) введён в компаунд на стадии производства у поставщика. Отдельная операция окрашивания на производственном предприятии не выполняется. Стоимость красителя включена в стоимость гранулята.

4.  Операции, контролируемые ОТК: 005 (входной контроль), 030 (контроль качества рулона), 035 (контроль комплектности и маркировки).

5.  Производственный допуск на ширину ленты (± 1 мм) установлен уже допуска по ТУ (± 10 мм) для обеспечения стабильности качества продукции.

6.  Производственный допуск на толщину ленты (± 0,1 мм) является реалистичным для экструдированной ленты из ТПЭ и обеспечивает соответствие массе изделия по ТУ (150 ± 5 г).

Подписи

| Роль | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработал (инженер-технолог) | _________________________ | ____________ | «___» __________ 20__ г. |
| Проверил (начальник производства) | _________________________ | ____________ | «___» __________ 20__ г. |
| Согласовал (начальник ОТК) | _________________________ | ____________ | «___» __________ 20__ г. |
| Утвердил (главный инженер) | _________________________ | ____________ | «___» __________ 20__ г. |

*Документ разработан в соответствии с ГОСТ 3.1118-82 «ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт» и ГОСТ 3.1109-82 «ЕСТД. Термины и определения основных понятий».*