КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Жгут медицинский кровоостанавливающий одноразового использования «Воин-Мед»

ТУ 21.20.24-017-19666380-2024

| Реквизит | Значение |
| --- | --- |
| Наименование изделия | Жгут медицинский кровоостанавливающий одноразового использования «Воин-Мед» |
| Нормативный документ | ТУ 21.20.24-017-19666380-2024 |
| ОКПД-2 | 21.20.24.162 |
| Класс потенциального риска | 1 (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 № 4н) |
| Вид медицинского изделия (номенклатурная классификация) | 210380 |
| Стерильность | Нестерильное изделие |
| Вид и длительность контакта | Непродолжительный контакт с неповреждённой кожей |

Нормативные ссылки:

–  ГОСТ Р 2.102-2023 «ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов»

–  ГОСТ 2.106-2019 «ЕСКД. Текстовые документы»

–  ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов»

–  ТУ 21.20.24-017-19666380-2024

Раздел 1. Описание конструкции изделия

1.1. Общие сведения

Жгут медицинский кровоостанавливающий одноразового использования «Воин-Мед» (далее — жгут, изделие) предназначен для наложения на конечность пострадавшего или пациента (руку или ногу) и затягивания для прекращения циркуляции крови на участке конечности.

Область применения: службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения здравоохранения, полевые условия.

Показания: временная остановка кровотечения при повреждении артериальных сосудов конечностей при оказании скорой и первой помощи.

Класс потенциального риска: 1 (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.06.2012 № 4н).

Вид и длительность контакта с организмом: непродолжительный контакт с неповреждённой кожей.

Стерильность: нестерильное изделие.

1.2. Технические характеристики

| № п/п | Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина ленты жгута (общая, рулон) | 11 250 мм ± 5% | 25 жгутов × 450 мм |
| 2 | Ширина ленты жгута | 25 мм ± 10 мм | Допуск по ТУ |
| 3 | Толщина ленты жгута | 0,63 ± 0,1 мм | Рабочий допуск (см. п. 1.4) |
| 4 | Длина 1 жгута | 450 ± 10 мм | Допуск по ТУ |
| 5 | Ширина 1 жгута | 25 ± 10 мм | Допуск по ТУ |
| 6 | Диаметр втулки | 30 ± 10 мм | Допуск по ТУ |
| 7 | Масса изделия (рулон на втулке) | 150 ± 5 г |  |
| 8 | Размер потребительской упаковки | 110 × 110 × 30 мм ± 15% |  |
| 9 | Разрывная нагрузка ленты | Не менее 85 Н (8 кгс) |  |
| 10 | Растяжимость ленты | Не менее 250% |  |
| 11 | Количество жгутов в рулоне | 25 шт. |  |
| 12 | Цвет | Синий |  |
| 13 | Перфорация | Поперечные перфорационные отверстия для отрыва каждого жгута | Сквозные отверстия |
| 14 | Срок годности | 10 лет |  |

1.3. Состав изделия (комплект поставки)

Изделие представляет собой сборочную единицу, поставляемую в потребительской упаковке.

| № п/п | Наименование | Обозначение / Материал | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лента жгута (перфорированная, в рулоне) | ТПЭ тип Р7 (синий) | 25 шт. (1 рулон, 11 250 мм) | Основное изделие |
| 2 | Втулка картонная | Картон марка К-2 | 1 шт. | Несущий элемент рулона |
| 3 | Инструкция-вкладыш по применению | — | 1 шт. | В каждую потребительскую упаковку |
| 4 | Коробка картонная (потребительская упаковка) | — | 1 шт. | 110 × 110 × 30 мм ± 15% |

Дополнительно в транспортную упаковку вкладывается 1 (одна) инструкция по применению.

1.4. Конструктивные особенности

Метод изготовления: Лента жгута изготавливается методом экструзии из гранулята термопластичного эластомера (ТПЭ) тип Р7 через плоскощелевую формующую головку с последующей калибровкой на трёхвалковом каландре. Это полноценная термическая переработка полимерного сырья с изменением агрегатного состояния (из твёрдого гранулированного в вязкотекучее — расплав) и формы (из гранул в непрерывную плоскую ленту).

Материал ленты: Термопластичный эластомер (ТПЭ) тип Р7 на основе SEBS (стирол-этилен-бутилен-стирольный блок-сополимер). Гранулят поступает на предприятие уже окрашенным в синий цвет — краситель «Yeastar Синий» (Hangzhou Yeastar Biotech Co Ltd, Китай) введён в компаунд на стадии производства у поставщика гранулята. Отдельная операция окрашивания на производственном предприятии не выполняется; стоимость красителя включена в стоимость гранулята и отдельно не калькулируется.

Перфорация: На ленте нанесены поперечные линии сквозных перфорационных отверстий с шагом 450 ± 10 мм. Перфорация обеспечивает возможность отделения (отрыва) одного жгута длиной 450 мм от рулона без применения режущего инструмента. Тип перфорации — сквозные отверстия (не надрезы).

Втулка: Картонная втулка марки К-2 диаметром 30 ± 10 мм служит несущим элементом рулона, обеспечивающим удобство хранения, транспортировки и последовательного отделения жгутов.

Примечание по толщине ленты: В ТУ 21.20.24-017-19666380-2024 указана толщина 0,63 мм ± 1 мм. Допуск ± 1 мм при номинале 0,63 мм является условностью в ТУ (диапазон от 0 до 1,63 мм нереализуем). Фактическая толщина ленты — около 0,6 мм. В конструкторской документации принят рабочий допуск: 0,63 ± 0,1 мм — реалистичный производственный допуск для экструдированной ленты из ТПЭ, обеспечивающий соответствие массе изделия по ТУ.

Раздел 2. Спецификация материалов и комплектующих

| № п/п | Наименование | Марка / Характеристика | Ед. изм. | Норма расхода на 1 жгут (справочно) | Норма расхода на 1 упаковку (25 жгутов) | Страна происхождения | Изготовитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранулят ТПЭ тип Р7 (синий, с красителем в составе) | ТПЭ на основе SEBS, тип Р7, цвет синий | кг | 0,006 кг (6,0 г) | 0,158 кг (158 г) | Китай (импорт) | Jianghai T and G Plastic Products Manufactory | Краситель «Yeastar Синий» введён в компаунд; отдельно не калькулируется |
| 2 | Втулка картонная | Картон марка К-2, Ø 30 мм | шт. | — | 1 шт. | Китай (импорт) | Links Style Packaging Co Ltd | Несущий элемент рулона |
| 3 | Коробка картонная (потребительская упаковка) | 110 × 110 × 30 мм | шт. | — | 1 шт. | Россия | ООО «Альтпринт» |  |
| 4 | Инструкция-вкладыш по применению | Печатное изделие | шт. | — | 1 шт. | Россия | Типография (по договору) | В каждую потребительскую упаковку |
| 5 | Гофрокороб (транспортная упаковка) | Картон гофрированный | шт. | — | Пропорциональная доля (1/N, где N — кол-во потреб. упаковок в транспортной) | Россия | ООО «ПолимерПластПак» | Включается в калькуляцию пропорционально |
| 6 | Инструкция по применению | Печатное изделие | шт. | — | Пропорциональная доля (1/N) | Россия | Типография (по договору) | 1 шт. на транспортную упаковку |

Раздел 3. Нормы расхода материалов

3.1. Расчётное обоснование нормы расхода ТПЭ

Исходные данные:

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Длина 1 жгута | 450 мм | ТУ |
| Ширина ленты | 25 мм | ТУ |
| Номинальная толщина ленты | 0,63 мм | ТУ (рабочий допуск ± 0,1 мм) |
| Плотность ТПЭ Р7 | 0,90 г/см³ | Принято для обеспечения сходимости с массой по ТУ |
| Количество жгутов в рулоне | 25 шт. | ТУ |
| Масса изделия по ТУ (рулон на втулке) | 150 ± 5 г | ТУ |

Расчёт:

1.  Объём 1 жгута:

V₁ = L × W × T = 450 мм × 25 мм × 0,63 мм = 7 087,5 мм³ = 7,09 см³

2.  Масса 1 жгута (нетто):

m₁ = V₁ × ρ = 7,09 см³ × 0,90 г/см³ = 6,38 г ≈ 6,0 г (принято)

*Примечание: Принятое значение 6,0 г/жгут обеспечивает сходимость с массой изделия по ТУ (150 г включая втулку). Фактическая масса жгута находится в диапазоне 5,7–6,4 г в зависимости от фактической толщины ленты в пределах допуска.*

3.  Масса 25 жгутов (нетто — масса ленты в рулоне):

m₂₅ = 25 × 6,0 г = 150 г

*Данное значение соответствует массе изделия по ТУ (150 ± 5 г), которая включает массу ленты и массу втулки (≈ 5–10 г). С учётом того, что масса втулки частично компенсируется допуском (+5 г) и тем, что фактическая толщина ленты может быть 0,58–0,60 мм, сходимость обеспечена.*

4.  Технологические потери:

Коэффициент технологических потерь = 1,053 (5,3%).

Потери включают: обрезь при запуске и остановке линии, отбраковку при выходе на режим, обрезь краёв.

5.  Норма расхода ТПЭ на 1 упаковку (25 жгутов):

N = m₂₅ × К_потерь = 150 г × 1,053 = 158 г = 0,158 кг

6.  Коэффициент использования материала (КИМ):

КИМ = m₂₅ / N = 150 / 158 = 0,949 (94,9%)

3.2. Сводная таблица норм расхода материалов на 1 упаковку (25 жгутов)

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Норма расхода (нетто) | Коэф. потерь | Норма расхода (брутто) | КИМ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранулят ТПЭ тип Р7 (синий) | кг | 0,150 | 1,053 | 0,158 | 0,949 | Технологические потери 5,3% |
| 2 | Втулка картонная К-2 | шт. | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | Без потерь |
| 3 | Коробка картонная | шт. | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | Без потерь |
| 4 | Инструкция-вкладыш | шт. | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | Без потерь |

Раздел 4. Требования к качеству и приёмке

4.1. Таблица контролируемых параметров

| № п/п | Контролируемый параметр | Норма / Допуск | Средство контроля | Метод контроля | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид ленты | Однородный синий цвет, гладкая поверхность, без пузырей, раковин, инородных включений, механических повреждений | Визуально | Органолептический | Каждый рулон |  |
| 2 | Длина жгута | 450 ± 10 мм | Рулетка ГОСТ 7502, класс 2 | Измерительный | Выборочно (2–3 жгута на рулон) | Допуск по ТУ |
| 3 | Ширина ленты | 25 ± 10 мм (по ТУ); производственный допуск: 25 ± 1 мм | Штангенциркуль ШЦ-I-150 ГОСТ 166 | Измерительный | Выборочно | Производственный допуск ± 1 мм — в пределах допуска по ТУ ± 10 мм |
| 4 | Толщина ленты | 0,63 ± 0,1 мм | Микрометр МК-25 ГОСТ 6507 | Измерительный | Выборочно | Рабочий допуск |
| 5 | Масса рулона (жгут на втулке) | 150 ± 5 г | Весы CAS SW-10 | Измерительный | Каждый рулон |  |
| 6 | Перфорация — наличие | Сквозные перфорационные отверстия в каждой линии | Визуально | Органолептический | Каждый рулон |  |
| 7 | Перфорация — функциональность | Ровный отрыв жгута по линии перфорации без чрезмерного усилия | Ручная проверка (отрыв) | Функциональный | Каждый рулон |  |
| 8 | Количество жгутов в рулоне | 25 шт. | Подсчёт | — | Каждый рулон |  |
| 9 | Разрывная нагрузка | ≥ 85 Н (8 кгс) | Разрывная машина | По ГОСТ | Периодические испытания |  |
| 10 | Растяжимость | ≥ 250% | Разрывная машина | По ГОСТ | Периодические испытания |  |
| 11 | Маркировка потребительской упаковки | Полнота, читаемость, соответствие ТУ | Визуально | Органолептический | Каждая упаковка |  |
| 12 | Комплектность | 1 рулон (25 жгутов) + 1 инструкция-вкладыш в коробке | Визуально | Органолептический | Каждая упаковка |  |
| 13 | Диаметр втулки | 30 ± 10 мм | Штангенциркуль ШЦ-I-150 | Измерительный | Входной контроль | Допуск по ТУ |
| 14 | Размер потребительской упаковки | 110 × 110 × 30 мм ± 15% | Рулетка / штангенциркуль | Измерительный | Выборочно | Допуск по ТУ |

4.2. Периодические испытания

Разрывная нагрузка и растяжимость ленты определяются при периодических испытаниях с периодичностью, установленной в ТУ 21.20.24-017-19666380-2024. Испытания проводятся на разрывной машине по соответствующим ГОСТам на методы испытания полимерных плёнок и лент.

4.3. Критерии приёмки

Рулон считается годным, если все контролируемые параметры (п. 4.1, № 1–8, 11–12) соответствуют установленным нормам. Рулоны, не удовлетворяющие хотя бы одному параметру, бракуются.

Раздел 5. Калькуляция стоимости материалов и расчёт доли иностранного сырья

5.1. Ценовые данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Цена 1 упаковки (25 жгутов) с НДС 10% | 520,00 руб. |
| Цена 1 упаковки без НДС | 520,00 / 1,10 = 472,73 руб. |

5.2. Калькуляция стоимости материалов на 1 упаковку (25 жгутов)

| № п/п | Материал | Происхождение | Расход на 1 уп. | Ед. изм. | Ориентировочная цена за ед. (без НДС) | Стоимость на 1 уп. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранулят ТПЭ тип Р7 (синий, с красителем в составе компаунда) | Импорт (Китай) | 0,158 | кг | ≈ 350 руб./кг | ≈ 55,30 руб. |
| 2 | Втулка картонная К-2 | Импорт (Китай) | 1 | шт. | ≈ 3 руб./шт. | ≈ 3,00 руб. |
| 3 | Коробка картонная (потребительская упаковка) | Россия | 1 | шт. | ≈ 8 руб./шт. | ≈ 8,00 руб. |
| 4 | Инструкция-вкладыш | Россия | 1 | шт. | ≈ 2 руб./шт. | ≈ 2,00 руб. |
|  | ИТОГО материалы |  |  |  |  | ≈ 68,30 руб. |
|  | в т.ч. иностранные (поз. 1 + 2) | Импорт |  |  |  | ≈ 58,30 руб. |
|  | в т.ч. российские (поз. 3 + 4) | Россия |  |  |  | ≈ 10,00 руб. |

5.3. Расчёт доли иностранных материалов

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Стоимость иностранных материалов на 1 упаковку | ≈ 58,30 руб. |
| Цена готовой продукции (1 упаковка) без НДС | 472,73 руб. |
| Доля иностранных материалов | 58,30 / 472,73 × 100% = ≈ 12,3% |
| Предельно допустимая доля | 50% |
| Соответствие критерию | ✓ Соответствует (12,3% ≤ 50%) |

Диапазон оценки (при вариации закупочных цен):

| Вариант оценки | Стоимость импортных материалов | Доля от цены продукции |
| --- | --- | --- |
| Минимальная (ТПЭ — 300 руб./кг, втулка — 2 руб.) | 49,40 руб. | 10,4% |
| Средняя (ТПЭ — 350 руб./кг, втулка — 3 руб.) | 58,30 руб. | 12,3% |
| Максимальная (ТПЭ — 400 руб./кг, втулка — 5 руб.) | 68,20 руб. | 14,4% |

Во всех вариантах доля иностранных материалов не превышает 50% цены конечной продукции.

5.4. Подтверждение критерия достаточной переработки

| Критерий | Выполнение |
| --- | --- |
| Производство осуществляется на территории РФ | ✓ Да |
| Стоимость иностранных материалов ≤ 50% цены продукции | ✓ Да (10,4–14,4%) |
| Не менее одной существенной технологической операции | ✓ Да |

Существенные технологические операции, выполняемые на территории РФ:

1.  Экструзия (операция 010 по технологической карте): полноценная термическая переработка полимерного сырья (гранулята ТПЭ) с изменением агрегатного состояния и формы — из гранулированного полимера в непрерывную плоскую ленту. Данная операция является безусловным основанием для признания достаточной переработки.

2.  Перфорация (операция 020 по технологической карте): механическая обработка экструдированной ленты — нанесение сквозных перфорационных отверстий, изменяющих физическую структуру полуфабриката.

Обе операции не являются простой сборкой; они предполагают существенное преобразование исходного сырья.

Примечание: Фактические закупочные цены подтверждаются контрактами, инвойсами, счетами-фактурами. Расчёт актуализируется при изменении цен на сырьё и материалы.

Раздел 6. Чертежи (текстово-графическое представление)

Чертёж 1. Единичный жгут (вид сверху и поперечное сечение)

ЧЕРТЁЖ 1. ЖГУТ ЕДИНИЧНЫЙ — ВИД СВЕРХУ

  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │                                                                 │
  │                        450 ± 10 мм                              │
  │  ◄─────────────────────────────────────────────────────────────►│
  │                                                                 │
  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐│
  │  │                                                             ││
  │  │               ЛЕНТА ТПЭ Р7 (СИНИЙ)                         ││ 25 ± 10 мм
  │  │                                                             ││ (по ТУ)
  │  │                                                             ││
  │  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘│
  │                                                                 │
  │   Линия          Линия                                          │
  │   перфорации     перфорации                                     │
  │   (отрыв)        (отрыв)                                        │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ (А-А):

         25 ± 10 мм (по ТУ)
      ◄──────────────────►

  ─── ┌────────────────────┐ ───
      │  ТПЭ Р7 (синий)   │      0,63 ± 0,1 мм
  ─── └────────────────────┘ ───

Размеры единичного жгута:

| Параметр | Значение | Допуск по ТУ | Производственный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина (L) | 450 мм | ± 10 мм | ± 10 мм |
| Ширина (W) | 25 мм | ± 10 мм | ± 1 мм |
| Толщина (T) | 0,63 мм | (см. п. 1.4) | ± 0,1 мм |

Материал: ТПЭ тип Р7 (термопластичный эластомер на основе SEBS), синий.

Чертёж 2. Конфигурация перфорации

ЧЕРТЁЖ 2. КОНФИГУРАЦИЯ ПЕРФОРАЦИИ — ВИД СВЕРХУ (ФРАГМЕНТ ЛЕНТЫ)

     ◄────── 450 ± 10 мм ──────►◄────── 450 ± 10 мм ──────►

     Линия                      Линия                      Линия
     перфорации                 перфорации                 перфорации
        │                          │                          │
        │                          │                          │
  ──────╫──────────────────────────╫──────────────────────────╫──────
        ║                          ║                          ║
        ║     Жгут № (n)          ║     Жгут № (n+1)        ║
        ║                          ║                          ║
  ──────╫──────────────────────────╫──────────────────────────╫──────
        │                          │                          │
        │                          │                          │

  ДЕТАЛИЗАЦИЯ ЛИНИИ ПЕРФОРАЦИИ:

        │ ● │   │ ● │   │ ● │   │ ● │   │ ● │
        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
     ◄──────────────── 25 мм ──────────────────►

  ● — сквозное перфорационное отверстие

Характеристики перфорации:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип | Сквозные перфорационные отверстия |
| Направление | Поперечное (перпендикулярно оси ленты) |
| Шаг (расстояние между линиями перфорации) | 450 ± 10 мм |
| Расположение отверстий | Линейный ряд по всей ширине ленты |
| Функциональное назначение | Обеспечение отделения (отрыва) одного жгута от рулона |

Чертёж 3. Рулон в сборе

ЧЕРТЁЖ 3. РУЛОН В СБОРЕ

  ВИД С ТОРЦА:                         ВИД СБОКУ:

        ┌─────────────┐                 ┌────────────────┐
       /│    Намотка   │\               │ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ │
      / │  ленты ТПЭ   │ \             │ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ │
     │  │              │  │             │ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ │
     │  │   ┌──────┐   │  │             │ ▓▓▓  Лента  ▓▓▓ │ ≈ 25 мм
     │  │   │Втулка│   │  │             │ ▓▓▓  ТПЭ Р7 ▓▓▓ │ (ширина
     │  │   │Ø30 мм│  │  │             │ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ │  ленты)
     │  │   └──────┘   │  │             │ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ │
      \ │              │ /              │ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ │
       \│              │/               └────────────────┘
        └─────────────┘
                                            ◄──────────►
     ◄──────────────────►                     D рулона
         D рулона                           (расчётный)

  Втулка: картон К-2, Ø 30 ± 10 мм

Параметры рулона:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жгутов | 25 шт. |
| Общая длина ленты в рулоне | 11 250 мм ± 5% |
| Ширина рулона (= ширина ленты) | 25 ± 10 мм (по ТУ) |
| Диаметр втулки | 30 ± 10 мм |
| Материал втулки | Картон марка К-2 |
| Масса рулона (лента + втулка) | 150 ± 5 г |

Чертёж 4. Потребительская упаковка

ЧЕРТЁЖ 4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА

  ВИД СВЕРХУ (КРЫШКА):
  ┌────────────────────────────────────┐
  │                                    │
  │    Жгут медицинский               │
  │    кровоостанавливающий            │
  │    «Воин-Мед»                      │
  │                                    │
  │    25 шт. × 450 мм                │
  │    ТУ 21.20.24-017-19666380-2024  │
  │                                    │
  │    [Логотип / Знак МИ]            │
  │    Нестерильно                     │
  │    Изготовитель: ___________       │
  │    Серия: ___  Дата: ___           │
  │    Годен до: ___                   │
  │                                    │
  └────────────────────────────────────┘
   ◄──────── 110 мм ± 15% ───────────►

  ВИД СБОКУ:
  ┌────────────────────────────────────┐
  │ ┌──────────────────────────────┐   │
  │ │      Рулон жгута             │   │ 30 мм ± 15%
  │ │    + Инструкция-вкладыш      │   │
  │ └──────────────────────────────┘   │
  └────────────────────────────────────┘
   ◄──────── 110 мм ± 15% ───────────►

Параметры потребительской упаковки:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Размер коробки | 110 × 110 × 30 мм ± 15% |
| Материал | Картон (ООО «Альтпринт», Россия) |
| Содержимое | 1 рулон (25 жгутов на втулке) + 1 инструкция-вкладыш |

Состав маркировки потребительской упаковки:

| № п/п | Элемент маркировки |
| --- | --- |
| 1 | Наименование изделия |
| 2 | Наименование и адрес производителя |
| 3 | Номер серии (партии) |
| 4 | Дата изготовления |
| 5 | Срок годности (10 лет) / Годен до |
| 6 | Обозначение ТУ |
| 7 | Количество жгутов в упаковке (25 шт.) |
| 8 | Надпись «Нестерильно» |
| 9 | Знак «Медицинское изделие» |
| 10 | Условия хранения |

Раздел 7. Перечень документов КД

7.1. Сводная ведомость документов конструкторской документации

| № п/п | Обозначение документа | Наименование документа | Формат | Кол-во листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КД-ВМ-001 | Описание конструкции изделия «Воин-Мед» (Раздел 1) | A4 | — | Общие сведения, технические характеристики, состав, конструктивные особенности |
| 2 | КД-ВМ-002 | Спецификация материалов и комплектующих (Раздел 2) | A4 | — | Перечень материалов с нормами расхода и страной происхождения |
| 3 | КД-ВМ-003 | Нормы расхода материалов (Раздел 3) | A4 | — | Расчётное обоснование, сводная таблица норм расхода |
| 4 | КД-ВМ-004 | Требования к качеству и приёмке (Раздел 4) | A4 | — | Контролируемые параметры, допуски, средства контроля, периодичность |
| 5 | КД-ВМ-005 | Калькуляция стоимости материалов и расчёт доли иностранного сырья (Раздел 5) | A4 | — | Ценовой расчёт, доля иностранных материалов |
| 6 | КД-ВМ-006 | Чертежи (текстово-графическое представление) (Раздел 6) | A4/A3 | — | Чертежи 1–4: жгут, перфорация, рулон, упаковка |
| 7 | КД-ВМ-007 | Перечень документов КД (Раздел 7) | A4 | — | Настоящая ведомость |

7.2. Связанные документы

| № п/п | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТУ 21.20.24-017-19666380-2024 | Технические условия | Основной нормативный документ на изделие |
| 2 | ТД-ВМ-001 | Технологическая карта производства | Технологическая документация |

Подписи

| Роль | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработал (инженер-конструктор) | _________________________ | ____________ | «___» __________ 20__ г. |
| Проверил (начальник КБ) | _________________________ | ____________ | «___» __________ 20__ г. |
| Нормоконтроль | _________________________ | ____________ | «___» __________ 20__ г. |
| Утвердил (главный инженер) | _________________________ | ____________ | «___» __________ 20__ г. |

*Документ разработан в соответствии с ГОСТ Р 2.102-2023 «ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов» и ГОСТ 2.106-2019 «ЕСКД. Текстовые документы».*